## Лист1
Приложение №1
1. | Место поставки: КГП на ПХВ "Городская поликлиника ВОВ" УОЗ г.Алматы, ул. Амангельды 41
2. | Срок поставки: до 15 декабря после подписания договора
Перечень закупаемых медицинских изделий на 2023 год
№ п/п | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол | Расчетная цена | Сумма для закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7
1 | Стоматологическая установка | Стоматологическая установка Кресло Пациента Бесшовная обивка в стандартной комплектации (обивка из микрофибры со стежками в качестве опции) Диапазон подъема: не менее 40, не более 73 см Много подвижный подголовник с не менее двумя шарнирами Усиленное основание из металлических пластин с покрытием из серого формованного пенополиуретана Пластиковый удлинитель для ног Грузоподъемность не менее175 кг Спинка кресла имеет плавное соединение с мотором, во время опускания спинки спинка отсоединяется от мотора в случае возникновения препятствий для обеспечения безопасности врача. Автоматическая блокировка, при поднятии наконечника движение кресла блокируется 1 шт. Стоматологическая установка Консоль врача Нижняя подача инструментов Cенсорная панель с крупными иконками и встроенным режимом негатоскопа не менее 3 учетные записи пользователей, с индивидуальной настройкой для каждой учетной записи не менее 3 учетные записи пользователей x 2 программы, предварительная настройка положения кресла и яркости лампы Встроенное микромоторное управление на сенсорной панели Цифровой измеритель давления воздуха на сенсорном экране Не менее 5 позиций держателя инструментов 1x 3-ходовые шприцы 2x положение высокоскоростных наконечников 1x позиция низкоскоростного двигателя (доступно для пневмомотора или микромотора) 1x позиция ультразвукового скалера (опция) Наконечники и двигатели не входят в стандартную комплектацию, их можно выбрать в списке опций ниже 1 шт. Стоматологическая установка Консоль Ассистента Не менее 4 позиции держателя инструментов 1x 3-ходовые шприцы 1x слюноотсос 1x HVE 1x резерв позиции для полимеризационной лампы (см. опцию) 1 шт. Стоматологическая установка Система подачи воды Программируемое время наполнения чашек и ополаскивания чаши Керамическая чаша Шкаф для воды с поворотом не более на 90 градусов Нагреватель с термостатом на не более 40ºC 1x бутылка дистиллированной воды 1 шт. Стоматологическая установка Стоматологический светильник Светодиодная стоматологическая лампа отражательного типа Интенсивность: не менее 5 000лк не более 30 000лк (шаг меньше), размер светового пятна: не менее 140мм не более 70мм на расстоянии не более 70 см. Цветовая температура: не менее 5500k в естественном режиме, 2700k в режиме полимеризации, CRI: > не более 90 1 шт. Стул Не менее 5 функций (подъем и опускание, угол наклона сиденья, высота спинки, угол наклона спинки) 1 шт. Дополнительные комплектующие Компрессор Не менее1200 Вт, объем бака не менее 60 л воздушный поток не более 236 л/мин при 0 бар 1 шт. Низкоскоростной наконечник Низкоскоростной наконечник 1:5 Угловой наконечник с внутренней системой подачи воды с подсветкой Корпус: Титановый Максимальная скорость вращения не менее 200,000 оборотов в минуту Подходящий для FG борова диаметром не менее 1,6 мм Спрей не менее 4-х точечный 1 шт. Высокоскоростной наконечник Высокоскоростной наконечник Размеры головки наконечника: диаметр не менее 11 мм и не более 12 мм, Высота не менее 13 мм и не более 14 мм 2 шт. Микромотор 1:5 Скорость не менее 2 000 и не более 40 000 об/мин Совместим с наконечниками в диапазоне скоростей не менее 100 и не более 200 000 об/мин Крутящий момент не менее 3,2 Н·см и не более 3,6 Н·см Векторный контроль – не менее 180 градусов Подсветка LED не менее 32 000 Люкс Тип микромотора – бесщеточный Автоклавируемый при температуре в не менее135 ℃ Система подачи охлаждения – внутренняя 1 шт. Скалер 1. Автоматическая регулировка частоты 2. Съёмный наконечник со светом автоклавируемый при температуре в не менее135 ℃ и давлением не более 0.22MPa, обеспечивающий лучшую видимость 3. Оптический наконечник, более удобный для клинической работы 4. Скалинг, пародонтология и эндодонтия 5. Наконечник не нагревается от насадки в процессе работы, максимальный комфорт для пациентов 6. Управление скалера производиться посредством педали 7. Автоклавируемые насадки 8. Совместим с насадками Технические характеристики: • Входная мощность не менее 24 Вт 50Hz/60Hz не более 1,3A • Выходная мощность не менее 3 не более 20 Вт • Рабочая частота не менее 25 не более 31kHz • Давление воды не менее 0.1 –не более 5 бар(0.01 - 0.5MPa) • Вес основного блока не менее 0.2кг • Габариты не более (74мм×56мм×38мм) 1 шт. Лампa светополимеризационная Наконечник - алюминиевый 1 шт. Всасывающее устройство Не менее 1100 Вт, давление не менее 13 кпа, поток всасывания не более 600 л/мин 1 шт. | шт | 1 | 12000000 | 12000000
Итого | [5 empty] | 12000000