Приложения 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ

Городская Поликлиника ветеранов ВОВ»

УОЗ г.Алматы

«___»______________Кайдаров М.В.

Техническая спецификация лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стоматологическая установка |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не подлежит к СИ |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стоматологическая установка Кресло Пациента | Бесшовная обивка в стандартной комплектации (обивка из микрофибры со стежками в качестве опции) Диапазон подъема: не менее 40, не более 73 см Много подвижный подголовник с не менее двумя шарнирами Усиленное основание из металлических пластин с покрытием из серого формованного пенополиуретана Пластиковый удлинитель для ног Грузоподъемность не менее175 кг Спинка кресла имеет плавное соединение с мотором, во время опускания спинки спинка отсоединяется от мотора в случае возникновения препятствий для обеспечения безопасности врача. Автоматическая блокировка, при поднятии наконечника движение кресла блокируется | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стоматологическая установка Консоль врача | Нижняя подача инструментов Cенсорная панель с крупными иконками и встроенным режимом негатоскопа не менее 3 учетные записи пользователей, с индивидуальной настройкой для каждой учетной записи не менее 3 учетные записи пользователей x 2 программы, предварительная настройка положения кресла и яркости лампы Встроенное микромоторное управление на сенсорной панели Цифровой измеритель давления воздуха на сенсорном экране Не менее 5 позиций держателя инструментов 1x 3-ходовые шприцы 2x положение высокоскоростных наконечников 1x позиция низкоскоростного двигателя (доступно для пневмомотора или микромотора) 1x позиция ультразвукового скалера (опция) Наконечники и двигатели не входят в стандартную комплектацию, их можно выбрать в списке опций ниже | 1 шт. |
|  |  | 3 | Стоматологическая установка Консоль Ассистента | Не менее 4 позиции держателя инструментов 1x 3-ходовые шприцы 1x слюноотсос 1x HVE 1x резерв позиции для полимеризационной лампы (см. опцию) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Стоматологическая установка Система подачи воды | Программируемое время наполнения чашек и ополаскивания чаши Керамическая чаша Шкаф для воды с поворотом не более на 90 градусов Нагреватель с термостатом на не более 40ºC 1x бутылка дистиллированной воды | 1 шт. |
|  |  | 5 | Стоматологическая установка Стоматологический светильник | Светодиодная стоматологическая лампа отражательного типа Интенсивность: не менее 5 000лк не более 30 000лк (шаг меньше), размер светового пятна: не менее 140мм не более 70мм на расстоянии не более 70 см. Цветовая температура: не менее 5500k в естественном режиме, 2700k в режиме полимеризации, CRI: > не более 90 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Стул | Не менее 5 функций (подъем и опускание, угол наклона сиденья, высота спинки, угол наклона спинки) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Компрессор | Не менее1200 Вт, объем бака не менее 60 л воздушный поток не более 236 л/мин при 0 бар | 1 шт. |
|  |  | 2 | Низкоскоростной наконечник | Низкоскоростной наконечник 1:5 Угловой наконечник с внутренней системой подачи воды с подсветкой Корпус: Титановый Максимальная скорость вращения не менее 200,000 оборотов в минуту Подходящий для FG борова диаметром не менее 1,6 мм Спрей не менее 4-х точечный | 1 шт. |
|  |  | 3 | Высокоскоростной наконечник | Высокоскоростной наконечник Размеры головки наконечника: диаметр не менее 11 мм и не более 12 мм, Высота не менее 13 мм и не более 14 мм | 2 шт. |
|  |  | 4 | Микромотор | 1:5 Скорость не менее 2 000 и не более 40 000 об/мин Совместим с наконечниками в диапазоне скоростей не менее 100 и не более 200 000 об/мин Крутящий момент не менее 3,2 Н·см и не более 3,6 Н·см Векторный контроль – не менее 180 градусов Подсветка LED не менее 32 000 Люкс Тип микромотора – бесщеточный Автоклавируемый при температуре в не менее135 ℃ Система подачи охлаждения – внутренняя | 1 шт. |
|  |  | 5 | Скалер | - Автоматическая регулировка частоты - Съёмный наконечник со светом автоклавируемый при температуре в не менее135 ℃ и давлением не более 0.22MPa, обеспечивающий лучшую видимость - Оптический наконечник, более удобный для клинической работы - Скалинг, пародонтология и эндодонтия - Наконечник не нагревается от насадки в процессе работы, максимальный комфорт для пациентов - Управление скалера производиться посредством педали - Автоклавируемые насадки - Совместим с насадками Технические характеристики: - Входная мощность не менее 24 Вт 50Hz/60Hz не более 1,3A - Выходная мощность не менее 3 не более 20 Вт - Рабочая частота не менее 25 не более 31kHz - Давление воды не менее 0.1 –не более 5 бар(0.01 - 0.5MPa) - Вес основного блока не менее 0.2кг - Габариты не более (74мм×56мм×38мм) | 1 шт. |
|  |  | 6 | Лампa светополимеризационная | Наконечник - алюминиевый | 1 шт. |
|  |  | 7 | Всасывающее устройство | Не менее 1100 Вт, давление не менее 13 кпа, поток всасывания не более 600 л/мин | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: в пределах От +10 до +40 °С. Относительная влажность: в пределах От 30 до 75 %. Давление воздуха: в пределах От 700 гПа до 1060 гПа. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | Срок поставки до 15 декабря 2023 г. Адрес: г. Алматы ул. Амангельды 41 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Гарантия на наконечники не распространяется. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110

Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

59. Техническая часть тендерной заявки содержит:

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;